## Slide 1
Méréstechnika
Hőmérséklet mérése 2

## Slide 2
Irodalom
    Dr. Ujhelyi-Haszmann: Mérés és szabályozás az épületgépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.
    Dr. Fülöp Zoltán: Hőtechnikai alapmérések, Tankönyvkiadó, Bp. 1979.
    Hargittay Emil: A hőmérséklet mérése, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1980.
    Fischer: Industrielle Temperatur-, Meß- und Regelungstechnik - ITM ‘90 Expert Verlag, Ehningen 1990

## Slide 3
    Ellenálláshőmérők
A fémek villamos ellenállása a hőmérséklettel változik, a használatos fémeké nő.
Az alkalmazott fémekkel szemben támasztott követelmények:
    A hőmérséklettényező minél nagyobb legyen
    Az ellenállás a hőmérséklet folytonos és egyértelmű függvénye legyen (átkristályosodás, olvadás, öregedés stb.)
    Az alkalmazott huzalnak a mérendő közeggel nem szabad kölcsönhatásba lépnie, nem oxidálódhat.

## Slide 4
    Ellenálláshőmérők kialakítása
Huzal 0,005-0,03 mm átmérőjű. Csévetest csillámlemez, üveg. Huzal tekercselése olyan, hogy mechanikai feszültségek ne keletkezzenek, mert az ellenállást befolyásolná. Éles sarkok, hajlítások kerülendők. Bifiláris tekercselés az önindukciós és mágneses hatások kiküszöbölésére. Ízzitással feszültségmentesítik, felmelegítéssel öregbítik.

## Slide 5
    Alkalmazott fémek
Platina -200 - +630 °C
Nikkel -60 - +180 °C
Réz -50 - +200 °C
Platina:
A=3,98 * 10-3
B=-5,8 * 10-7

## Slide 6
    Ellenálláshőmérők kialakítása

## Slide 7
    Ellenálláshőmérők kialakítása

## Slide 9
    Ellenállás mérése Wheatstone-híddal
Négyvezetékes mérés
R1 és R2 egyforma ellenállású, Rt a hőmérséklet mérő. Ha Rx változtatható ellenállás értéke megegyezik Rt-vel, akkor a Wheatstone-hídra kötött feszültségesések egyformák, így a 2 jelű feszültségmérőre éppen 0 V feszültség jut. Rx értéke ismert, ezért Rt is ismert lesz.
Az érzékelő gyakran távolabb van a mérőműszertől. Az elektromos vezetékek ellenállása is változik a hőmérséklet változásával. Ezt a hibát küszöböli ki a négyvezetékes kapcsolás, ahol Rx és Rt ellenállás ugyanolyan hosszúságú vezetékkel van bekötve.

## Slide 10
    Ellenállás mérése potenciálméréssel

## Slide 11
Termisztorok
NTC Negative Temperature
Coefficient
PTC Positive Temperature
Coefficient
Anyaguk:
többnyire fémoxidok
keveréke

## Slide 12
Integrált áramkörök
Az intergrált áramkörben levő félvezetők hőmérséklet-érzékenységét használják fel.
Pl. áramgenerátorként viselkedő IC, amelynek árama annyi A, amennyi az abszolút hőmérséklet.

## Slide 13
Termoelemek

## Slide 14
Termoelemek termofeszültsége

## Slide 15
Anyagok termofeszültsége,
anyag párosítások
Vas-Konstantán (J-típus) kb. 5,4 mV/100K
Réz-Konstantán (T-típus) kb. 4,3 mV/100K
Cromel-Alumel (K-típus) kb. 4,1 mV/100K
Pt13Rh-Pt (S- ill. R-típus)

## Slide 16
Mérőkör kialakítása

## Slide 17
Mérőkör kialakítása
Termoelem lánc a mérőfeszültség többszörözésére

## Slide 18
    Hőmérsékletmérés sugárzást mérő pirométerrel
Összsugárzásmérés:
A Stefan-Boltzmann-törvény értelmében a sugárzással kibocsátott energia a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. A műszerre vetődő teljes energiát mérik
Részsugárzásmérés:
A Wien-törvényből következik, hogy a sugárzás maximumának hullámhossza a hőmérséklet függvénye.

## Slide 19
    Ízzószálas pirométer

## Slide 20
Infra hőmérő

## Slide 21
Hőkamera
Méréstartomány
-30 … +100 °C; 0 ... +650 °C
Pontosság
±2 °C, ± a mért érték 2 %-a
Hőkép felbontás
320 x 240 pixel
Pontos termikus érzékenység: már 0,06°C-tól
Beépített digitális fényképezőgép, és a lézer-jelölő, a valós képek és a hőképek összevetésére.
Profi szoftver képkiértékelés a PC-n
Kép mentése választható JPEG vagy termikus formátumban

## Slide 23
Termográfia

## Slide 24
Termográfia

## Slide 25
Termográfia

## Slide 26
Hőmérsékletmérés színváltó festékekkel
Öntapadós mérőcsíkok.
Az adott hőmérséklet elérése után 2-3 másodpercen belül színváltozással jelez. Ez maradó elváltozás, nem alakul vissza.
Ideális mozgó vagy kis tárgyak hőmérsékle-tének felügyeletére, vagy tárolási és szállítási hőmérsékletek hosszú távú monitorozására.

## Slide 27
Hőmérsékletérzékelés színváltó festékekkel

## Slide 28
Ezek MgO, CaO, Na2O, K2O, B2O3, Al2O3 és SiO2 különböző arányú keverékeiből készített, 600 °C és 2000 °C közötti tartományban, jól meghatározott hőmérsékleten lágyuló gúlák. Háromszög keresztmetszetűek és mintegy 5 cm magasak, különböző szám- és SK (Seger-Kegel, magyarul Seger-gúla) betűjelzéssel vannak ellátva. Mindegyik taghoz egy meghatározott lágyuláspont tartozik. A sorozat tagjainak lágyuláspontjai között 20-30 °C különbség van.
A vizsgálandó tűztérben több gúlát helyeznek el, mégpedig azokat, amelyeknek lágyuláspontja a várható hőmérséklet körül van. Annak a gúlának a lágyuláspontja adja a tűztér hőmérsékletét, amelynek csúcsa meghajlik, de nem olvad meg teljesen, úgyhogy még élei láthatók. Ezzel a módszerrel egész pontos hőmérsékletmérés nem végezhető.
Hőmérsékletmérés Seger-gúlákkal

## Slide 29
Hőmérő beállási ideje
k: hőmérő időállandója
Ha =0 akkor t=t0, és a =k feltételekből következik:
A hőmérő időállandója az az idő, amely a kezdeti hőfokkülönbség 63,2 %-ának eléréséhez szükséges

## Slide 30
Hőmérő felezési ideje

## Slide 31
Hőmérő beépítése

## Slide 32
Hőmérő beépítése

## Slide 33
Sugárzás elleni védelem

## Slide 34
Hőmérők hitelesítése